Załącznik nr 1 do sondażu cenowego

FORMULARZ OFERTOWY

............................................

nazwa i adres  Wykonawcy

Instytut Rybactwa Śródlądowego

im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 10,

10-719 Olsztyn – Kortowo

Faks.: (89) 524-05-05

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w sondażu cenowym z dnia 29.09.2015r., na zadanie pn.:

„Dostawa spektrofotometru typu nanodrop do płytek 96 dołkowych”

- Oferujemy dostawę nowego zestawu do badań

……………………………………………………………………

za  cenę całkowitą.. …..……………………………  zł brutto, w tym …………… % VAT

słownie brutto: ( ..………………………………………………………………………  zł brutto) zgodnie z warunkami określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt badawczy charakteryzuje się następującymi  parametrami (uwaga: w kolumnie 3 należy wpisać „tak” lub „nie”).

| Lp. | Wymagane parametry minimalne |  | Tak / Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Minimalna pojemność próbki: nie więcej niż 1 μl |  |  |
| 2 | Jednoczesny pomiar: od 1 do 8 próbek możliwych do przeniesienia z płytki 96 dołkowej na instrument pomiarowy za pomocą pipety wielokanałowej |  |  |
| 3 | Współpraca z płytkami 96 dołkowymi, zaznaczenie aktualnie badanego rzędu próbek poprzez podświetlenia |  |  |
| 4 | Długość drogi optycznej: autodopasowywanie drogi optycznej w zakresie 1mm, 0.2mm, oraz 0.1 mm |  |  |
| 5 | Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa |  |  |
| 6 | Detektor: liniowa krzemowa matryca CCD składająca się z co najmniej 2048 elementów |  |  |
| 7 | Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego |  |  |
| 8 | Pomiar bezpośrednio w miejscu pomiarowym aparatu bez użycia dodatkowych akcesoriów jak np. kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” |  |  |
| 9 | Zakres pomiarowy długości fali świetlnej: 220 - 750 nm Dokładność długości fali: 1 nm Rozdzielczość spektralna: ≤ 3 nm (szerokość połówkowa dla linii Hg 546nm) |  |  |
| 10 | Precyzja absorbancji (powtarzalność pomiaru): 0,003 (dla dł. Drogi optycznej 1 mm) Dokładność absorbancji: 2% (dla 0,76 przy 257 nm) Zakres absorbancji: 0,02 - 75 (znormalizowane dla dł. drogi optycznej 10 mm) |  |  |
| 11 | Limit detekcji: 2,5 ng/μl (dsDNA); 0,15 mg/ml (BSA) |  |  |
| 12 | Maksymalne stężenie dwuniciowego DNA możliwe do oznaczenia:: 3 700 ng/μl |  |  |
| 13 | Czas pomiaru: < 20 sekund |  |  |
| 14 | Wymiary: 24 x 32 cm Masa: 3,4 kg |  |  |
| 15 | Zasilacz sieciowy w zestawie z urządzeniem |  |  |
| 16 | Urządzenie jest obsługiwane za pomocą zewnętrznej jednostki sterującej (fabrycznie nowego komputera typu Notebook) z legalnym oprogramowaniem i licencjonowanym systemem Windows 7 |  |  |
| 17 | Specyfikacja fabrycznie nowego komputera sterującego w pełni przygotowanego do pracy z urządzeniem (spektrofotometrem): Procesor: Intel i7 (2.5 Ghz/rdzeń, 6 MB Cache) Pamięć RAM: co najmniej 8GB DDR 3 (1600MHz) Dysk Twardy: co najmniej 500GB Grafika: Intel HD Graphics Przekątna ekranu: 15,6 cala Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 pikseli Wyjścia i porty: 1 wyjście HDMI Co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty w standardzie USB 3.0 Port LAN, Bluetooth, WiFi Licencjonowany system operacyjny: Windows 7 Professional 64 bit |  |  |
| 18 | Legalne oprogramowanie sterujące aparatem, dostarczone na nośniku zewnętrznym, umożliwia: - Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) - Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj. metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA, spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów - Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki - Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych - Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel - Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych - Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od 220 nm do 750 nm dla każdej próbki - Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave) Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office oraz ze środowiskiem Windows 7 |  |  |
| 19 | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE (Conformité Européenne) |  |  |
| 20 | Gwarancja na urządzenie pomiarowe i oprogramowanie 24 miesiące.. |  |  |
| Dokumentacja |  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim lub angielskim (dopuszcza się wersję elektroniczną na nośniku CD) : - instrukcję obsługi aparatu - instrukcję konserwacji, mycia elementów, sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji – jeśli ma zastosowanie; - karty gwarancyjne; - folder z dokładnymi parametrami technicznymi; - wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych |  |
| Rok produkcji |  | 2015 |  |

- Termin realizacji dostawy :  6 tygodni  od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

- Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zrealizowany przez nas przedmiot zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy:

- Oświadczamy, że zawarty w sondażu cenowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że komplet dokumentów udostępnione na stronie Zamawiającego potrzebnych do realizacji zamówienia, tj:

- formularz ofertowy

- projekt umowy

- sondaż cenowy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia

jest czytelny i zrozumiały.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

1)  ……………………………………………………………………

2)  ……………………………………………………………………

3)  ……………………………………………………………………

Podpisano:

………………………………………………

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

………………………………………………

(adres)

…………………………………, dnia ………………………