Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-6/2020

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:    .......................................................................................................................................................

Adres:     ........................................................................................................................................................

Nr  KRS* ..................................Nr REGON ........:.................................... Nr NIP .....................................

Nr. tel......................................................................... Nr faks ......................................................................

Adres e-mail ..............................................................Strona www ..............................................................

Ja niżej podpisany(a),....................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

- W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

za cenę brutto: .................................................

słownie: .........................................................................................................................................................

w termin dostawy ......................................

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Przedstawiamy kalkulację cenową dotyczącą naszej oferty:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość (szt.) | Cena jedn. brutto zł | Cena brutto łącznie (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miernik przenośny do pomiarów parametrów fizyko-chemicznych w wodzie | - klasa ochrony minimum IP-67; - certyfikaty CE, RoHS; - temperatura pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza; - kolorowy wyświetlacz; - podświetlana klawiatura; - zasilanie baterią, którą można ładować z sieci, gniazda samochodowego i portów USB komputera, powerbanku - bez konieczności uprzedniego demontażu miernika; - pamięć minimum 1000 zestawów danych pomiarowych; - możliwość backupu zapisanych danych pomiarowych w terenie na zewnętrzną pamięć USB; - tryb rejestracji: ciągły i punktowy; - możliwość zastosowania kabla o długości do 100 m; - możliwość równoczesnego pomiaru (z wykorzystaniem jednego kabla) poniższych parametrów w zakresie głębokości od 0 do 100 m: - głębokości z dokładnością min. ±0,3 m, - temperatury (w zakresie od -2 do +50 st. Celsjusza) z rozdzielczością min. 0,1°C i dokładnością min. ±0,5°C, - zawartości tlenu (od 0 do 50 mg/l) oraz nasycenia tlenem (od 0 do min. 200%) z wykorzystaniem czujnika optycznego, z rozdzielczością odpowiednio min. 0,1 mg/l lub 0,1% i dokładnością w zakresie 0-20mg/l min. ±2%, - przewodnictwa elektrolitycznego w zakresie od 0 do 200 mS/cm z rozdzielczością min. 0,1 µS/cm i dokładnością min. ±1%, - odczynu w zakresie pH od 0 do 14, z rozdzielczością min. 0,1 i dokładnością min. ±0,2 jednostki; - ORP (potencjał oksydo-redukcyjny) w zakresie min. od -1000 do +1000 mV, z rozdzielczością min. 0,5 i dokładnością min. ±20 mV; - możliwość rozbudowy zestawu o czujnik do pomiaru mętności (na tym samym kablu, co powyższe); - możliwość samodzielnej wymiany czujników przez użytkownika w warunkach terenowych; - możliwość samodzielnej kalibracji urządzenia przez użytkownika; - współpraca z przeznaczonym na platformę Windows (Windows 7-10) oprogramowaniem do miernika. | 2 |  |  |
| 2 | Kable do w/w miernika umożliwiający jednoczesny pomiar wymienionych w punkcie 1 parametrów: | - o długości 40 m, z uchwytem do transportu | 1 |  |  |
| 3 |  | - o długości 60 m, bez uchwytu do transportu | 1 |  |  |
| 4 | Czujniki (sensory) do w/w miernika, umożliwiające pomiar zgodnie z opisaną w punkcie 1 specyfikacją | Komplet czujników zawierający: - sensor optyczny tlenu rozpuszczonego - sensor temperatury i przewodnictwa elektrolitycznego - sensor pH/ORP | 2 komplety |  |  |
| 5 | Wzorce do kalibracji | Wzorce przewodnictwa elektrolitycznego i odczynu pH | 2 komplety |  |  |
| 6 |  |  | Razem |  |  |

Ponadto oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przedmiot zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa / przy udziale podwykonawstwa tj.

..……………………………………………………………………………………………………………..

(należy podać  firmę podwykonawcy / podwykonawców, oraz zadanie dotyczące podwykonawstwa )

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt pomiarowego i laboratoryjnego posiadają parametry jakościowe co najmniej takie lub lepsze od wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgadzamy się na podany termin płatności zamówienia, po wykonanym zamówieniu i po dostarczeniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawionej/ych faktur VAT.

- Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą udzielimy gwarancji na  dostarczony sprzęt pomiarowy i laboratoryjny ważnej od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam(-y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.…………………………………………………………………………………………………

(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks/e-mail/ ……………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszego oferty są:

1/…..................................................................................

2/…..................................................................................                                     Podpisano:

3/…..................................................................................

………………................................................................

(upoważniony przedstawiciel/-le Wykonawcy)

……………………………., dnia …………………….

(*) Niepotrzebne  skreślić.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa  należy wskazać część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).