# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Dotyczy:

# Postępowania przetargowego (nr sprawy DYR.Zam.Publ.-8/2020) na dostawę sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie II.

Opis przedmiotu zamówienia

- dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Zakładu Rybactwa Jeziorowego i Zakładu Ichtiologii,Hydrobiologii i Ekologii Wod IRS

| Lp. | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miernik przenośny do pomiarów parametrów fizyko-chemicznych w wodzie | - klasa ochrony minimum IP-67; - certyfikaty CE, RoHS; - temperatura pracy od 0 do 50 stopni Celsjusza; - kolorowy wyświetlacz; - podświetlana klawiatura; - zasilanie baterią, którą można ładować z sieci, gniazda samochodowego i portów USB komputera, powerbanku - bez konieczności uprzedniego demontażu miernika; - pamięć minimum 1000 zestawów danych pomiarowych; - możliwość backupu zapisanych danych pomiarowych w terenie na zewnętrzną pamięć USB; - tryb rejestracji: ciągły i punktowy; - możliwość zastosowania kabla o długości do 100 m; - możliwość równoczesnego pomiaru (z wykorzystaniem jednego kabla) poniższych parametrów w zakresie głębokości od 0 do 100 m: - głębokości z dokładnością min. ±0,3 m, - temperatury (w zakresie od -2 do +50 st. Celsjusza) z rozdzielczością min. 0,1°C i dokładnością min. ±0,5°C, - zawartości tlenu (od 0 do 50 mg/l) oraz nasycenia tlenem (od 0 do min. 200%) z wykorzystaniem czujnika optycznego, z rozdzielczością odpowiednio min. 0,1 mg/l lub 0,1% i dokładnością w zakresie 0-20mg/l min. ±2%, - przewodnictwa elektrolitycznego w zakresie od 0 do 200 mS/cm z rozdzielczością min. 0,1 µS/cm i dokładnością min. ±1%, - odczynu w zakresie pH od 0 do 14, z rozdzielczością min. 0,1 i dokładnością min. ±0,2 jednostki; - ORP (potencjał oksydo-redukcyjny) w zakresie min. od -1000 do +1000 mV, z rozdzielczością min. 0,5 i dokładnością min. ±20 mV; - możliwość rozbudowy zestawu o czujnik do pomiaru mętności (na tym samym kablu, co powyższe); - możliwość samodzielnej wymiany czujników przez użytkownika w warunkach terenowych; - możliwość samodzielnej kalibracji urządzenia przez użytkownika; - współpraca z przeznaczonym na platformę Windows (Windows 7-10) oprogramowaniem do miernika. | 2 |
| 2 | Kable do w/w miernika umożliwiający jednoczesny pomiar wymienionych w punkcie 1 parametrów: | - o długości 40 m, z uchwytem do transportu | 1 |
| 3 |  | - o długości 60 m, bez uchwytu do transportu | 1 |
| 4 | Czujniki (sensory) do w/w miernika, umożliwiające pomiar zgodnie z opisaną w punkcie 1 specyfikacją | Komplet czujników zawierający: - sensor optyczny tlenu rozpuszczonego - sensor temperatury i przewodnictwa elektrolitycznego - sensor pH/ORP | 2 komplety |
| 5 | Wzorce do kalibracji | Wzorce przewodnictwa elektrolitycznego i odczynu pH | 2 komplety |

- Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 29-05-2020r.

- Miejsce dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. M Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód

- ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym i kalkulacji cenowej oferty załącznik nr 1 muszą zawierać koszt dostawy (wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego, o której mowa w pkt 2.

- wyliczenie podatku VAT leży po stronie wykonawcy.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty na każdą z część osobno wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

    - Cena  – 60 %;

    - Termin dostawy – 40 %;

Ad. 1) Cena:

C =   (CN /CB )   x  100 pkt x 60 %,

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;

CN – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;

CB –cena ofertowa badanej oferty.

- „Termin dostawy” – 40 %

Małe punkty za kryterium „Termin dostawy” przyznawane będą za skrócenie terminu realizacji przed 29.05.2020 r. w sposób następujący:

Za zaoferowanie terminu realizacji „TB  i TN”(małe pkt):

do 17 maja – 10 pkt

do 20 maja –  8 pkt

do 22 maja –  6 pkt

do 24 maja –  4 pkt

do 27 maja –  2 pkt

do 29 maja –  0 pkt

T =   (TB /TN )  x 100 x 40%

gdzie:

T – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „termin dostawy”;

TN – najwyższa ilość małych pkt spośród badanych ofert;

TB –ilość małych pkt badanej oferty.

  - Termin realizacji przed 17.05.2020r. nie będzie dodatkowo punktowany. Za zaoferowanie krótszego czasu realizacji, do oceny kryterium zostanie przyjęty minimalny czas realizacji (17.05.2020r.)

  - Ostatnim dniem umożliwiającym dostawę sprzętu jest 29.05.2020r.

  - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż do dnia 29.05.2020r. zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

- Ocenę każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

P = C + T

(P - liczba wszystkich zdobytych punktów przez wykonawcę)

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o powyższe kryteria) i odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Za realizację dostawy przysługuje całkowite wynagrodzenie płatne 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury vat.